（一）台面

台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。

产品各项性能需满足如下要求：

★1、化学性能要求：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等139种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为5级；

2、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出；

★3、台面物理性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（冲击高度1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。

4、抗霉抗菌检测：：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%；

5、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常；

6、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；

7、甲醛性能：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³。

以上台面的技术参数要求，供应商提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明。

（二）钢木实验柜体

1.主框架：采用40*60mm厚1.5mm标方钢管口子型或C型/H型钢架，全部模具化制造，表面经酸洗、磷化后，环氧树脂粉末静电喷塑平整光滑，没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，柜体底部加钢制顶梁，加固实验台结构，延长使用寿命，结构紧凑、牢固；耐酸碱、防腐蚀

2、柜板要求：吊挂在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，一抽一门样式，根据需求带有电脑空位，可在电脑位置台面上打穿线孔，采用18mmEnf级抗菌防霉实木颗粒板制作，PVC封边，防水耐潮，具体性能如下：1、板内密度偏差，含水率、静曲强度、强性模量、内胶合强度、2h吸水膨胀率、表面耐划痕、耐冷热循环符合国家标准GB/T15102-2017。2、表面耐香烟灼烧，耐湿热、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂按国家标准国家标准GB/T15102-2017需达到4级以上。3、握螺钉力：板面应＞1850N，板边应＞1200N。4、甲醛释放量应达到Enf级或无甲醛。5、挥发性有害物质释放量按国家标准GB/T44690-2024达到1级。6、防霉性能（常规霉菌6项）按LY/T2230-2013标准达到0级。7、抗菌性能（常规菌种6项）按LY/T1926-2020达到1级。

3、钢腿：镀锌方钢材质，金属电镀层符合要求，乙酸盐雾720h外观评级达到9级。中性盐雾720h外观评级达到9级，铜加速乙酸盐雾 720h外观评级达到9级，表面高温静电喷涂，整体钢腿框架涂层硬度不低于5H，耐腐蚀等级不低于10级，抗菌性能符合QB/T4371-2012标准，且检验菌种不低于9种，防霉菌性能达到GB/T1741-2020标准要求0级不滋生霉菌，且检验菌种不低于8种，可迁移重金属含量符合GB6675.4-2014标准：汞（Hg）、锑（Sb）、铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）、铬（Cr）、钡（Ba）、硒（Se）、均为未检出。

4、配件/拉手：优质三节静音滑轨、铰链、三合一连接件，阻尼合页；一字PP拉手，耐腐蚀拉手，模具一体成型，表面经化学处理，耐腐蚀。

（三）实验室PP水槽

水槽采用全新PP防腐蚀材质；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚＞5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

（四）实验室水龙头

龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层为环氧树脂，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

依据GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》国家标准。要求如下：

（1）材料安全性：规定水龙头与水接触部分的材料必须符合 GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》，确保无铅、镉等有害物质析出。其中镉、汞等 17 种金属污染物对应的析出限量，其中铅析出统计值应不大于 5μg/L，镉析出不大于 0.5μg/L，汞析出不大于 0.2μg/L。

（2）密封性能：要求产品在静态和动态压力下均不得渗漏，阀芯需通过 20 万次开关测试。

（3）表面处理：镀层需通过盐雾试验，确保耐腐蚀性；

提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章（标识）的检测报告。

（五）台式洗眼器

1.主体：加厚铜质H59-1；

2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；

3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；

6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

8.洗眼量：＞6L/min。

洗眼器应符合GB/T 38144.1-2019《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第 1 部分：技术要求》中规定：

连接部位无泄漏，关闭阀门时，连接部位不得有可见泄漏。

应确保冲洗液以低流速冲洗双眼，不伤害眼睛。

喷头应受保护，防止接触空气中污染物，且开启时无需取下防护装置。

喷头应位于距离使用者站立水平面至少 838mm，但不超过 1143mm 的高度，且距离墙壁或最近障碍物至少 153mm。

流量应至少为 1.5L/min，保持洗眼至少 15min，阀门在 1s 的时间内完全打开。

应能给双眼同时供应冲洗液，且冲洗时应有充足空间让使用者用手在冲洗液流中撑开眼皮。

（六）滴水架

1、材质：高密度PP；

2、类型：单面；

3、底部托盘中间设有排水孔；

4、可拆卸式滴水棒，滴水棒/27根，配有长度≥15cm的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放；

5、安装方式：壁挂式/台式；

6、颜色：黑色、白色、灰色；

（七）试剂架

架材质说明

1、钢玻结构，上下二层，试剂架立柱：采用100*40mm，厚度大于1.5mm优质冷轧钢板为基材，折弯、焊接、冲孔而成，所有外露的焊缝均抛光处理，光滑不伤手。

2、每10mm有一调节孔位，表面经磷化、酸洗、电泳、均匀环氧树脂粉末喷涂、化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重≥80kg。

3、双层和单层根据实验室功能需要可选，高度可调

4、顶层也可以放置试剂瓶等实验用品，层板采用≥10mm磨砂玻璃，立柱有多功能插座。

（八）硫氧镁夹芯材质净化板

1、采用机制50mm单侧面防腐板硫氧镁板，另一侧采用正常彩钢板；表面钢板采用0.476㎜；具有防火要求等区域，容重不低于90KG/M3按照国家标准执行。板材面层能够耐受车间消毒液的长期消毒。

2、出具板材生产厂家产品近3年的第三方防火等级检测报告。

3、彩钢板表面颜色要求为乳白色，与彩钢板配套的铝合金饰要求颜色与彩钢板尽量一致，无磕碰划伤等缺陷，其外表面覆盖有塑料保护膜，安装后，不扭曲、不变形,表面平整一致；

4、彩钢顶板隔音性能35-45db(A)；

5、顶棚板承受负载≥150kg/m2；能够适应顶棚走人的情况；

（九）钢质门

门框：一般采用优质冷轧钢板，厚度通常在2.0mm之间，以保证门的强度和稳定性。

门扇：门扇面板同样使用优质冷轧钢板，厚度一般≥1.2mm，门扇整体厚度：常见的在40mm-50mm之间。内部填充材料应具有良好的隔音、隔热、防火性能，如岩棉、聚氨酯等，填充密度需符合相关要求。

五金配件：合页、门锁、把手等五金配件应采用耐腐蚀、高强度的材质，如不锈钢等，合页承重能力需满足门的重量要求，门锁应具备良好的防盗性能和操作灵活性。

外观质量标准

表面：门的表面应平整光滑，无明显划痕、凹坑、气泡等缺陷，涂层或镀层应均匀，无剥落、起皮等现象。

颜色：颜色应均匀一致，与周围环境协调，无色差。

焊缝：焊缝应均匀、平整，无焊瘤、夹渣、气孔等焊接缺陷，焊接处应打磨光滑。

尺寸精度标准

高度和宽度：门的高度和宽度尺寸偏差一般控制在±2mm以内，以确保门与门框之间的配合紧密。

对角线：门扇对角线长度差应不大于3mm，保证门的整体方正度。

平整度：门扇表面平整度误差不超过2mm/2m，用靠尺和塞尺进行检测。

性能标准

密封性能：门关闭后，门缝应均匀一致，密封胶条安装牢固，无脱胶、老化现象，在一定压力下，空气渗透量和雨水渗漏量应符合相关标准要求。

隔音性能：根据使用场所不同，净化钢质门的隔音性能一般要求达到30-40dB。

防火性能：按设计要求，达到相应的防火等级，乙级防火门。

抗冲击性能：门应能承受一定的冲击力，在规定的冲击试验后，门体无明显变形、损坏，仍能正常使用。

（十）分析天平

1、≥5对彩色TFT触摸显示屏，支持戴实验室手套的操作使用

2、动态温度补偿技术，四级抗震滤波

3、称重结果稳定时间、反应速度可调，典型稳定时间<3s

4、铝合金底座结构，ABS上盖

5、五面高清玻璃，防干扰和防静电金属外壳

6、内置温度、时间、日期显示功能，日期和时间可调

7、前置水平泡调节，直观方便

8、外置砝码校准方式(外部校准)

9、多种称量模式:基本称重、计件称量，百分比称量、动态称量、上下限检重称量(声音报警)、缩位显示称量等

10、过载声音报警提示，及传感器具有过载保护功能

11、标配RS232接口，可以连接打印机和电脑，也可将称量结果传至其他开放程序

天平实训室（413室）

| - 序号 | - 名称 | - 规 格（mm） | - 单位 | - 数量 | - 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 分析天平 | - 万分之一（0.1mg） | - 台 | - 8 | - 1.实际分度值：0.0001g - 2.最大称量范围: ≥220g - 3.可重复性标准偏差: 0.0001g - 4.校准砝码值:200g |
| - 2 | - 边台 | - 4000*700*800 | - 台 | - 1 | - 钢木结构，12.7mm黑色实芯理化板台面 |
| - 3 | - 边台 | - 4500*700*800 | - 台 | - 1 | - 钢木结构，12.7mm黑色实芯理化板台面 |
| - 4 | - 天平实验台 | - 5400*1200*800 | - 台 | - 2 | - 钢架台，带全钢封板，18mm大理石台面 |
| - 5 | - 塔式插座 | - 桌面型塔式插座 | - 个 | - 20 | - 1、钢制塔盒，五孔插座； - 2、10A防水，4mm厚 耐酸碱，耐腐蚀，防静电 |
| - 6 | - 电路改造 | - 主线4m2，副线2.5m2铜线 | - 组 | - 1 | - 和实验台配套 |

- 微生物实训室（403室）

| - 序号 | - 名 称 | - 规 格（mm） | - 单位 | - 数量 | - 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 中央台 | - 5000*1300*800 | - 台 | - 2 | - 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面 |
| - 2 | - 试剂架 | - 4200*400*750 | - 套 | - 1 | - 钢玻结构，10mm厚层板玻璃，带插座 |
| - 3 | - 水池龙头 | - 800*400*300 | - 套 | - 3 | - 铜制三联水龙头，PP大水槽，单侧单槽 |
| - 4 | - 滴水架 | - 27挂 | - 套 | - 3 | - PP材质 |
| - 5 | - 洗眼器 | - 单口洗眼器 | - 套 | - 3 | - 台式单口洗眼器 |
| - 6 | - 塔式插座 | - 桌面型塔式插座 | - 个 | - 6 | - 钢制塔盒，五孔插座 |
| - 7 | - 净化隔断 | - 板材厚度50 | - 平方 | - 57 | - 硫氧镁夹芯材质净化板隔断 |
| - 8 | - 单开门 | - 900*2100 | - 个 | - 1 | - 成品钢制净化门 |
| - 9 | - 边台 | - 6300*750*800 | - 台 | - 1 | - 钢木结构，12.7mm黑色实芯理化板台面 |
| - 10 | - 改水 | - 上水管：普通自来水管ppr，六分管，下水管：耐酸碱upvc，管径与厚度对应 | - 组 | - 1 | - 和实验室配套 |

（三）理化基础实训室（404室）

| 序号 | 名 称 | 规 格（mm） | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 3800*1400*850 | 台 | 3 | 钢木结构，12.7mm黑色实芯理化板台面 |
| 2 | 水槽龙头（大号） | 800*410*310 | 套 | 3 | 铜制三联水龙头，PP大水槽，单侧单槽 |
| 3 | 滴水架 | 27挂 | 套 | 3 | PP材质，27挂 |
| 4 | 洗眼器 | 单口洗眼器 | 套 | 3 | 台式单口洗眼器 |
| 5 | 试剂架（单层） | 3000*400*400 | 套 | 3 | 钢玻结构，10mm厚层板玻璃，带插座 |
| 6 | 塔式插座 | 桌面型塔式插座 | 个 | 18 | 钢制塔盒，塔式五孔插座 |
| 7 | 边台 | 6700*750*800 | 台 | 1 | 钢木结构 |
| 8 | 实验室改水改电 | 主线4m2，副线2.5m2铜线 上水管：普通自来水管ppr，六分管，下水管：耐酸碱upvc，管径与厚度对应 | 组 | 1 | 和实验台配套 |

（四）仪器分析实训室（412室）

| 序号 | 名 称 | 规 格（mm） | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 3800*1300*800 | 台 | 2 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面 |
| 2 | 试剂架 | 3000*400*750 | 套 | 2 | 钢玻结构，10mm厚层板玻璃，带插座 |
| 3 | 水池龙头 | 800*400*300 | 套 | 2 | 铜制三联水龙头，PP大水槽，单侧单槽 |
| 4 | 滴水架 | 27挂 | 套 | 2 | PP材质 |
| 5 | 洗眼器 | 单口洗眼器 | 套 | 2 | 台式单口洗眼器 |
| 6 | 塔式插座 | 桌面型塔式插座 | 个 | 14 | 钢制塔盒，五孔插座 |
| 7 | 新做边台 | 6300*750*800 | 台 | 1 | 钢木结构，12.7mm黑色实芯理化板台面 |
| 8 | 新做边台 | 3900*750*800 | 台 | 1 | 钢木结构，12.7mm黑色实芯理化板台面 |
| 9 | 新做边台 | 4800*750*800 | 台 | 1 | 钢木结构，12.7mm黑色实芯理化板台面 |
| 10 | 改电 | 主线4m2，副线2.5m2铜线 | 组 | 1 | 和实验室配套 |
| 11 | 凳子 | 凳面240/340MM，25/25方管，厚度1.2 | 个 | 220 |  |